双向多普勒血流探测仪参数要求

主要功能：

- ★LCD大屏幕实时显示波形和7项参数

- ★主机内置存储器，可储存30组波形及数据

- ★探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据

- ★术中探头可重复消毒使用、无消毒次数限制

- ★内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用，并打印

出所测部位的检测报告单

6. ★双向血流：同时反映双方向血流状况。

7.   能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

8.   可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行

设置。

9.  多种功能的探头可供选择（门诊、术中、监护、光电脉波）

多普勒探测仪是通过探头在被检测部位向人体内发射超声波，从中探测到不同的血流速度，并获取血管内血流状况的信息。

首先由高频震荡器产生高频电压，再进行功率放大，激励换能器（压电晶体）发出超声波。向体内直线传播的超声波，受运动物体（血液流动、胎儿心搏）影响，反射后会产生多普勒效应，即反射回波的频率会在发出的超声波频率上产生频移，频移量与运动物体的速度成正比。接受回波的换能器（压电晶体）将回波接收后转换成电信号，先经过放大、检波，为了消除噪音，改善信噪比（S/N），再经过频带滤波器滤波，就获得了多普勒频移信号。对信号电压进行功率放大，可以从扬声器听取到多普勒音。

同时，用频率/电压变换器变换多普勒频移信号，得到血流速波形信号，经过微处理机运算处理后，打印输出显示的波形数据。

电池：				DC（直流）9V碱性电池

电池寿命：			≥2.5小时

自动切断：			无信号：2分钟  冻结：5分钟  其它：15分钟

频率范围：			80/200Hz - 5kHz

模式设置：			记忆、波形、方向、时间刻度、其它

波形记忆：			30条内存

液晶显示：			128×64点，液晶

双向运动波形(正常和缓慢模式)

数据（S，D，V，RP，PI，SD，HR）

心率：30-300BPM

低电显示

扬声器输出：	200mW或更多

外部输出：	耳机，串行端口

用电安全：	符合EIC-601-1

操作环境：	10-40摄氏度  85%湿度或不少于浓缩

存储环境：	0-50摄氏度  85%湿度或不少于浓缩

尺寸：	主机：75(W)×140(D)×25(H)mm

探头：20(Diam.)×105(L)mm

重量：	350克（包括电池和探头）