## ABL9技术参数
血气分析仪技术参数
序号 | 项目 | 产品技术特征
1 | 血气分析仪 | 进口品牌，具有SFDA及EC认证。
2 | 实测参数 | pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数
3 | 计算参数 | Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数
4 | 方法学 | 电流、电位和电导微电极技术
5 | 样本类型 | 未稀释的全血（动脉血、静脉血、毛细血管血等）及专用质控（QC）试剂
6 | 样本体积 | 70µl
7 | 循环时间（含检测及冲洗）* | 80秒 /70秒（不带乳酸）
8 | 进样方式 | 自动吸样，进样针自动清洁
9 | 规格/测试数* | 多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、200人份、300人份
10 | 耗材效期* | 测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期155天，上机效期最长60天
11 | 定标设置 | 2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置
12 | 待机模式设置* | 客户可根据使用情况随时将分析仪设置为待机模式进入休眠，减少耗品耗费
13 | 数据存储 | 患者检测结果：500，手动质控结果：500，2点定标结果： 500，事件记录：15000，用户ID： 无限定，数据U盘下载
14 | 屏幕、接口与条形码扫描 | 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作界面、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器
15 | 耗材存储 | 常温2–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C）
16 | 耗材类别与更换 | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作
17 | 网络连接能力 | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力
18 | 重量与尺寸 | 24*22*39cm, 6.7公斤

## ABL9技术偏离表
ABL9技术规格表
序号 | 内容 | 投标商提供的技术规格
自动血气分析仪
| 制造商： | 雷度米特医疗设备（上海）有限公司
| 型号： | ABL9
| 生产地： | 美国Sendx Medical
A | 必要条件描述
1 | 进口血气分析仪 | 符合
2 | 检测原理：微电极法测定 | 符合
3 | 支持样本类型：注射器或毛细管的血液样本 | 符合
4 | 实测参数包括：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct | 符合
5 | 仪器无须特别维护，只需在使用完毕后更换新的测试卡和试剂包 | 符合
6 | 自动吸样 | 符合
7 | 进样针自清洁 | 符合
8 | 全参数样本体积≤70ul | 符合
9 | 全参数测试卡启动时间≤15分钟 | 符合
10 | 全参数测试速度≤80秒 | 符合，80秒测得全参数结果，无须等待即可进行下一个样本检测
11 | *全参数耗材上机有效期≥30天 | 符合，乳酸测试卡上机效期30天，其它型号测试卡上机效期60天
12 | 有单向、双向连接外部LIS软件和网络的能力 | 符合,可单向,双向边双向连接LIS软件和网络
13 | *分析仪、测试卡和试剂包均有国家食品药品监督管理总局注册证。证书应随投标文件一起提交 | 符合
14 | 所投标设备应能在买方国家正常环境下使用.正常环境包括电源,气候,温度,湿度等条件. | 符合

## 配置清单
ABL9血气分析仪标准配置清单
产品名称 |  | 血气分析仪
型号 |  | ABL9
配 置 内 容 | 产品编号 | 描述 | 数量
| 393-899 | ABL9血气分析仪主机 | 1台
| 996-598 | ABL9血气分析仪使用说明 | 1本
| 615-303C | 220-240V 电源线 | 1条
| 000-000 | 操作和维护培训，应用等相关培训以及一年内保修 | 1套
本配置清单谨供参考，如与随机配置不符，请以随机配置为准