卡式灭菌器招标参数

3.1  设备类型：卡式压力蒸汽灭菌器。

3.2  工作原理：正压脉冲排气。

▲3.3  功能：液晶屏显示，自动程序设计，智能实时显示灭菌过程及运行状态，自动故障代码提示功能。

3.4  灭菌腔容积：≥5.0L。

3.5  卡式灭菌盒尺寸：（外部）：≥49.5×19.5×8cm；（内部）：≥长38cm，宽18cm，高7.5cm。

3.6  灭菌温度：121 C°，134C°

3.7  灭菌时间：134c°，≤3.5min；121c°，≤15min。

▲3.8  自动循环设置：1个N级灭菌循环，6个S级灭菌循环，1个独立干燥程序。其中包括具有134℃非包裹/包裹18min、121℃橡胶塑料制品30min加强灭菌程序。

▲3.9  循环全过程时间：非包裹N级，≤11min；非包裹S级，≤13min。3.10  功率：≤1400W。

3.11  PRV（减压阀）：43.5PSI。

3.12  电压范围：220-240V，50-60HZ，6A。