病人监护仪招标参数

- 产品设计

  - 模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

  - 配置可作为单独监护仪使用的多参数测量模块

  - 主机插件接口≥5，连接多参数测量模块后，有≥4个扩展模块插槽（提供检验报告和机器侧面图片）

  - 采用大面积铸铝散热器，无散热风扇设计，适合安静及洁净环境要求较高的医疗使用环境需要

  - 带背光灯的按键，方便夜间操作

- 屏幕显示

  - 彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小≥17英寸；高分辨率，至少为1280×1024

  - 波形显示通道数≥10，波形颜色与位置可调

  - 具备呼吸氧合图、短趋势图、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面

  - 具有VGA和DVI显示接口，可同时外接一个镜像显示器和一个扩展显示器（提供证明文件）

- 多参数测量模块

  - 模块具有≤4英寸高亮度液晶触摸屏和可插拔充电电池（提供证明文件）

  - 模块可存储≥8个小时病人监测数据

  - 模块具备病人数据与监护仪之间的自动导入功能，保证病人转运期间连续不间断监测

  - 模块具有独立的技术和生理参数报警灯

  - 具有重力感应，以便医护人员任何角度观察病人的监护数据及波形（提供证明文件）

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、Masimo血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、有创血压、呼气末二氧化碳（旁流）

  - 选配功能：12导心电、麻醉气体（主流/旁流）、无创连续心排量、麻醉深度指数

- 心电规格

  - 三/五导联，可升级至十二导联

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm（提供检验报告）

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - 心律失常分析≥26种（提供机器截图）

  - 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

  - 具有ST段分析功能，≥5通道

  - 心电导联独立增益设置功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

- 血氧饱和度规格

  - 标配Masimo Rainbow Set血氧技术，可监测灌注指数PI，升级灌注变异指数PVI、高铁血红蛋白SpMet、全血血红蛋白SpHB、碳氧血红蛋白SpCO等参数

  - 抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：70%～100%：±2%（成人/儿童，非运动状态）

70%～100%：±3%（新生儿，非运动状态）

70%～100%：±3%（运动状态）

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：25 bpm～255 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成10～270mmHg；小儿10～235mmHg；新生儿10～135mmHg。

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

  - 具有辅助静脉穿刺压力功能

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 有创血压

  - 测量方法：有创直接测量法

  - 压力传感器标称灵敏度：5uV/V/ mmHg, ±2%

  - 压力传感器输入阻抗、输出阻抗：300Ω～3000Ω

  - 静态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

  - 静态压力测量误差：±4mmHg或读数的±4%, 取大者 (包括传感器)

  - 动态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

  - 动态压力测量误差：±4mmHg或读数的±4%，取大者

  - 压力分辨率：1 mmHg

  - 显示单位：mmHg, kPa, cmH2O

  - 频率响应：0Hz～20Hz

  - 测量血管种类：动脉压（ART）、肺动脉压（PA）、中心静脉压（CVP）、右心房压（RAP）、左心房压（LAP）、颅内压（ICP）、P1/P2

  - 报警限范围：ART			      0 mmHg～350 mmHg

PA				  -10 mmHg～+120 mmHg

CVP/RAP/LAP/ICP	  -10 mmHg～+40 mmHg

P1/P2			     -50 mmHg～+350 mmHg

  - 报警误差：±0.1kPa 或±1mmHg

  - 压力校零：每次接上有创血压传感器或每隔4h长时间使用IBP后，都需接通标准大气压进行校零。

  - 压力校零范围：±200mmHg

  - 压力校零准确度：±1mmHg

- 呼气末二氧化碳（旁流）

  - 测量范围：	0.0 %～13.1 % (0 mmHg～99.6 mmHg)

  - 分辨率：	0.1% 或1mmHg

  - 单位选择：	%, mmHg, kPa

  - 测量精度：	0%～4.9%，±0.3 % (±2.0 mmHg) ；5.0%～13.1%，＜读数的±10 %

  - 响应时间：	< 3s

  - 采样速率：	气体采样速率可选，可支持70mL/min；

  - 采样精度：	设定值的±15 % 或±15mL/min

- 操作方式

  - 旋钮和触摸快捷按键操作，支持鼠标、键盘操作

  - 标配触摸屏操作

  - 支持中文输入

- 报警

  - 声光双重三级报警

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

  - 具有护士呼叫功能

- 数据存储

  - 具备160小时趋势图表存储与回顾功能

  - 128个参数报警事件

  - 128个心律失常事件

  - 1000组NIBP测量结果存储

  - 可选配SD卡扩展功能

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

  - 具有病人数据管理与浏览功能，可进行病人数据查找、分析及A4纸打印功能，实现病人数据集中管理功能（提供证明文件）

- 电池

  - 可选配可插拔锂电池，双电池仓，单个电池供电时间≥60分钟

- 记录仪

  - 可选配内置记录仪，不占用插槽位

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 计算功能

  - 具有药物浓度计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算 5种功能（提供机器界面截图）

- ★质量保证（需提供证件）

  - 获得国家三类医疗器械注册证

  - 具有ISO14001环境质量体系认证、ISO9001、ISO13485质量体系认证和、CE认证、FDA  认证