婴儿培养箱技术参数

一、产品功能：

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2、★具有湿度显示功能和湿度控制功能；

3、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

4、独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；

5、婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；

6、★嵌入式集成传感器盒；

7、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

8、★双层恒温罩，自动风帘装置；

9、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

10、采用进口有机玻璃、抽屉式水箱；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

11、前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；

12、具有数据储存功能；

13、具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；

14、★采用低噪音的无刷直流电机。

15、★产品使用期限：大于或等于八年。

二、基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜，可选配置：黄疸治疗装置光源具有灯管和LED两种光源选择，升降式机柜，称重装置。

三、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/50Hz，输入功率：≤1000 VA

2、控温方式：箱温和肤温两种温度控制

3、箱温控制范围：25℃-37℃，肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）

4、★箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，升温时间：≤30min

5、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

6、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

8、★婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）

9、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

10、湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH

11、★湿度显示精度：±5%RH内