层流床技术参数

- 洁净等级:相对100级 (有检测报告）

- ★结构方式:电动病床与净化系统结构为一体，采用冷刚板喷塑、食用级透明PVC软帘、PVC高透明度板构成。水平送风，由床尾吸入空气经过过滤系统净化由头部吹出，干净空气给患者提供洁净的空间

- ★风速等级：三级

- 风     速：0.1-0.3米每秒

- 风     量：600-1200立方每小时

- 噪     音:45-55dB

- 湿度范围:0-100%RH

- 电器规格:AC 220V ≤300w

- 病床规格:2050*970*530-1830

- ★床体头板电动摇控按钮调节角度：0-90度（病人可自行调节舒适角度）

- 床体配安全防护收收缩式六档铝合金护栏，合金底座，手握式单键开关。全覆式设计，要求体积小，重量轻，轻盈，安装拆卸方便；护栏可折叠伸缩；立柱需具有反光效果； 稳固性高；护栏需具有六根支架，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，全方位保护病人，提高安全性。

- 配5”豪华万向静音脚轮，不积尘，稳定性好。需适用于转换地方的情况、紧急急救的情况等。

- ★微电脑显示数控开关，风速为三档控制。手持摇控器操作，要求操作非常方便。

- 净化单元采用百级高效无隔板高效空气过滤器，过滤效率大于99.999%。过滤性能稳定，抗老化、经久耐用，同时体积小，重量轻，可控性强。

- ★采用高效率、低噪音风机，风机风量大、功耗小、噪音低、热量少、使用寿命在十万小时以上。（提供相关证明）

- 在床尾档板上设吸风单元，同时软帘采用半封闭式设计，可使隔离区域内完全达到水平恒压，同时也完全抵挡了尾部空气的进入。

- 头部空气出风板整体设计。床体支架可拆除，单独放置。床底有专用固定装置。

- 软帘用PVC透明食用级医用帘，无毒、透明度高、安装及使用都非常方便，经久耐用。完全去除老产品滑道式设计的生锈等弊端。同时更换成本低廉。

- 整个床体支架完全用内狐式设计，避免层流区域内出现死角。

- 床体顶部需采用透光性好的PVC板，同时设专用照明系统，配紫外线消毒灯。

- 初效过滤装置要求采用抽插式设计，只要用力拉拔把手拔出即可。

层流病床配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流电动病床主体 床主体一套（含窗栏系统、脚轮） | 1 | 套 |  |
| 2 | 德国进口EBM风机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 高效百级过滤器 | 1 | 套 |  |
| 4 | 床头（内含照明系统） | 1 | 套 |  |
| 5 | 床尾（含主控制系统、照明控制系统） | 1 | 套 |  |
| 6 | PVC顶板 | 1 | 套 |  |
| 7 | 支架系统 | 1 | 根 |  |
| 8 | 食用透明软帘(内含：软帘及软帘挂钩) | 2 | 套 |  |
| 9 | 初效过滤棉 | 3 | 块 |  |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 1 | 套 |  |
| 11 | 台湾进口电机 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 13 | 输液架 | 1 | 根 |  |
| 14 | 产品合格证 | 1 | 份 |  |
| 15 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| 16 | 保修卡 | 1 | 本 |  |