DT-9C智能型医用臭氧治疗仪基本参数

\*1大于7英寸触摸屏；

2快捷治疗方式,分快捷键治疗，自定义治疗方式，人性化辅助治疗功能，自动分配治疗处方。

\*3自来水净化为纯水，干净卫生，避免细菌侵袭，隔离重金属感染，自动废水排放，使用更安全。

4 具有帮助查询统计，可以查询一段时间治疗病历，统计治疗人数，各类病历查询功能。

5 具有预约定时消毒功能,可自体消毒，安全卫生。

\*6 内加温技术，304不锈钢水箱，电子液位，实时显示水位，自动净水供水系统，永不缺水，随做随用。

7 采用进口最新飞思卡尔单片机，功能可靠，软件强大。

8 具用漏电保护功能。

9 治疗功能+冲洗功能+雾化功能。

\*10 多种治疗方式，水、气雾三合一，高效灭菌，治疗彻底。

11 臭氧出气口浓度：大于80mg/m³，不超过1000mg/m³

12 臭氧产量：150mg/h-250mg/h（可调）

13 冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%（可调）

14 储液箱容积：>4L，自动加水，永不缺液。

15 加热时间：≤30min

16 加热温度调节范围：30~35℃可调,误差±10％

\*17 加热保护：当超温41℃~43℃时，保护继电器断开，具有报警提示功能。采用内测温技术，精确，误差小，防止患者及使用者烫伤。

18采用脚踏式开关，便于操作。