## Table 1
电动送风呼吸系统技术参数
产品名 | 技术参数及性能
送气头罩 | 1.白色，聚亚氨酯涂层针织聚酰胺； ★2.QRS 接头，带面部密封圈，新颈箍设计（纯棉弹性纤维），低纤维脱落，刚性镜片，宽视野； 3. 尺寸:小/中号，中/大号； ★4.EN12941 认证 TH3 等级，指定防护因数 APF 为 200。
呼吸管 | 5.可调长度呼吸管，可调节 52.5 到 85cm 长度，聚亚氨酯 材质，QRS 接头，可以快速连接头罩。
单座充电器 | 6. 用于主机电池的充电，充电中会显示电池的充电量。
7.内含 TR-971 流量计。
8.操作界面为蓝色标识，有开关机按钮，有风量指示器，有
风量调节按钮，有二档风量可调节选用，高流量为 205 升/分
钟，标准流量为 185 升/分钟。
★ 9.有电池指示器，可显示电池电量多少，五格满格，当只剩一格电量时，会有视觉和声音同时报警。
★10.有滤盒颗粒物负载量指示器，可显示滤盒的使用寿命。有视觉和声音同时报警。
电动送风主机 | 11.海拔补偿：在海拔-100 至 2000 米维持稳定气流。在温度-5 至 54 度维持稳定气流。
12.外壳防护等级：正常使用中为 IP53.
13. 可喷淋。擦拭消毒.
14. 主机重量轻，按照人体工程设计，佩戴简单轻松
可充电式电池 | 15.电池组装在主机上使用，可充电式的反复使用。 运行时间 4-6 小时， 充电时间：标准电池＜3 小时；
颗粒物滤盒 | ★16.颗粒物滤盒，颗粒物过滤效率为 99.97%，符合欧标EN12941，可以同时防护颗粒物、气溶胶。适合医院、疾控等在病原微生物防护场景使用，尤其是对传染性气溶胶，提供高级别防护。
腰带 | 17.腰带： 158cm，可调节。
双肩背带 | 18.配合腰带使用，可以双肩带背主机