1.工作条件

1.1室内使用

1.2环境温度：0-40℃（非冷凝）；相对湿度：10%-90%

1.3电源要求：220V  50-60HZ

2.主要技术指标

*2.1 具有明场、偏光观察方式,可升级至不低于8孔位荧光转盘的荧光观察方式

*2.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

2.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤2微米

2.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

*2.5  照明装置要求为白光LED光源，光源能够维持稳定的色温，具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

2.6  物镜要求为高性能物镜,要求不低于以下要求

2.1.6.1  4X  N.A.≥0.1且W.D.≥18.5

2.1.6.2  10X N.A. ≥0.25且W.D.≥10

2.1.6.3  40X N.A.≥0.65且W.D.≥0.6

2.1.6.4  100X N.A.≥1.25且W.D.≥0.13

2.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

*2.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数不低于26；

2.9  物镜转换器：不低于六孔物镜转换器

2.10  聚光镜要求万能聚光镜，N.A.≥0.9

2.11 具有偏光观察系统

2.2  高分辨率显微专用数码相机

2.2.1 最大像素≥2000万

*2.2.2 芯片类型要求为高灵敏度背照式彩色芯片，尺寸≥1英寸

2.2.3 像素尺寸要求不低于2.4um ×2.4um

2.2.4 分辨率≥5472×3648

*2.2.7 预览帧速≥48fps @2736×1824； 58fps@1824×1216

2.2.8 具有高分辨色彩还原技术

2.2.9 数据传输：USB3.0高速传输

2.3  图像分析系统

2.3.1 控制软件主要规格：图像获取:  实时预览，拍照，多点延时摄影  ,自动刻度校准 ,用户自定义命名规则,自动将描述性数据保存于图像文件

2.3.2图像格式  TIFF,BMP,JPEG,JPEG2000,Photoshop,AVI

2.3.3 图像处理:多维图像的提取和拆分

2.3.4 注释（基本图形，标尺，信息图章），图像测量 ，大型图像操作的内存 管理 ，多图像同步，均匀性校正

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价44% | 44分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求38% | 38分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得38分；标记为★的技术参数（要求）每有一项负偏离扣2.5分，其他参数（要求）每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务16% | 16分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分8分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |