动态心电技术参数

1.硬件要求

1.1采样精度：≥16位；

1.2共模抑制比：≥80db；

1.3定标电压：1mv；

1.4灵敏度：10mm/mv；

★1.5频率响应：0.05-150HZ；

1.6噪音电平：≤30UV；

1.7扫描速度：25mm/s；

1.8记录时间：≥24小时；

1.9导联方式：标准12导联或标准3导联；

1.10显示器功能：

液晶可随时显示12导心电图中的任意一个通道；

有时钟并能显示时间；

1.11自动记录并保存记录盒起始工作时间；

★1.12可通过软件自动将电脑时间同步到记录盒中；

1.13记录：全信息、无压缩，12导联或3导联同步记录；

1.14存储介质：芯片存储；

1.15数据回放：USB2.0接口；

1.16电源：1节5号AA电池。

2.软件要求

2.1具有24小时瞬时心率趋势图的全息全览图，以便直观全面了解24小时节律变化；

★2.2具有左右手接反调整功能；

2.3具有每搏心率栅状图，全览图支持编辑功能；

2.4具有波形反混淆叠加技术(demix)；

2.5具有间期直方图；

★2.6具有自定义间期直方图功能；

★2.7具有心律失常直方图。能按时间顺序浏览心律失常事件，并可在直方图上进行任意的编辑；

2.8 ST段分析，能反映每个导联的心肌缺血最高值和平均值，以及持续时间，并提供缺血负荷图和单次事件记录；

2.9具有T波趋势图，可直观的观察每个导联T波方向；

2.10软件同时兼容3、12导联记录盒；

2.11具有睡眠暂停综合症检测功能；具有QT/QTD分析，可测量任意时间的QTD；具有窦性心率震荡；T波电交替；心率变异分析（长程和短程）；心率减速力等工具；

★2.12具有连续心率减速力功能；

★2.13同一病例可以选择不同参数进行多次快速分析，软件自动保存每一次的分析结果供操作者查看；

2.14 具有独立通道起搏器分析，可分析AAI、VVI、DDD等各类起搏心电图；可检测自主心率、起搏心率、起搏脉冲的个数和百分比；可检测感知过度、感知不良、夺获失败等异常起搏事件；

2.15具有房颤房扑自动分析及反向计算早搏还原功能；

★2.16为了保证分析软件的合法来源，该型号产品的分析软件具有《计算机软件著作权登记证书》；

2.17具有ISO9001，ISO13485等认证证书。

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价41% | 41分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求41% | 41分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得41分；标记为★的技术参数（要求）每有一项负偏离扣2分，其他参数（要求）每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务16% | 16分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分8分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |