病床参数

1、 规格尺寸：2270×1080×540～780(±10) mm，

2、 床体采用≥1.5mm碳素钢矩管制作，配有4个输液架插孔，四角带防碰轮。

★3、 床面板规格L1960×W900mm,采用可拆卸ABS面板，床面额定载荷≥135Kg，床面以

臀板为基准折起角度，背板≥0～70°,腿板≥0～400，可调。

- 4、 工程塑料护栏采用PP材料一次吹塑成型，锁紧装置采用铝合金型材、钢制件。配护栏控制器(内外嵌入按键操作面板方便医护和病人操作)和角度指示器。

- 5、 下架采用四轮中控三档制动系统，采用Φ150mm中控脚轮。

- ★6、 大架升降转臂采用≥10mm钢板制作，床面离地高度为540 ～780mm，可调。

- ★7、 工程塑料床头板采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头锁紧采用插入式旋钮锁紧方式，拆装方便。

8、 整床体包含各零部件全部采用机器人焊接。

9、 整床体经表面处理后静电喷涂，采用环保喷涂材料。

★10、功能：背部升降；腿部升降；整床升降；床体前倾/后倾≥0～16°；背腿联动；背部手动CPR快速复位；一键背部30度；一键电动CPR全复位；一键式垂头仰卧；一健座椅位；床板运动中双回退减腹压；离床报警；急停装置。

★11、具有称重功能。

12、电器参数：传动器：电机四只；直流24V永磁电机推力≥5000N，拉

力≥4000N；保护等级IPX4；噪声等级48 Db(A),工作占空比2/18；符合EN60601-1标

准。

13、手控器采用3.5寸液晶显示屏，实时显示操作位数据。

★14、配置：蓄电池1组，具备不断电自动充电系统；可调式引流袋挂钩4个；升降式

输液架≥1根；手控器1个；全泡沫床垫1张。

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价40% | 40分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求40% | 40分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得40分；投标产品带“★”号每有一项不满足招标文件要求的扣4分，最多扣24分；其他有一项不满足的每项扣2分，最多扣16分。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务16% | 16分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分10分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性4% | 4分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣2分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |