红蓝光治疗仪技术参数

- 显示界面： ≥8寸高分辨率彩色液晶电容触摸屏；

- 操作方式：触摸屏操作；

★3、光源模块：高能半导体（LED）芯片式固态冷光源，光源模块矩阵式排列，红蓝一体式光源板块；

4、波 长：红光源波长：615-640nm；蓝光源波长：440-480nm；

★5、光功率密度：

㈠红光输出最大光功率密度>150mW/ cm2

㈡蓝光输出最大光功率密度>600mW/ cm2；

㈢红、蓝光源同时输出的最大光功率密度>750mW/ cm2；

6、时间设置：0 min～99 min 连续可调；

7、输出方式：光功率密度可调，红光、蓝光可以单独输出，也可以混合输出，且红光和蓝光可根据治疗需要混合输出。

8、能量设置：红光治疗强度1～10级可调，蓝光治疗强度1～10级可调；

9、治疗范围： 适用于消炎、镇痛、加速伤口愈合，促进血液循环；

★10、配件要求：采用大扭矩、长臂展、可360°旋转且在任意高度悬停的气压式力臂；治疗灯头与主机采用医用抗干扰血氧导线连接；

11、使用高档静音、万向旋转脚轮（免充气弹力橡胶材质）、减震固定方向，两个前轮带制动系统；

★12、强制对流散热技术，维持恒温治疗环境，延长使用寿命。

注：最高限价8.8万元  采购数量1台

中频治疗仪主要技术参数：

*1.工作频率：1KHz-12KHz

2、输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）

100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆）

3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz

4、调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

*5、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

*6、治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）

7、输出通道：

——具有两个输出通道，输出电流独立可调。

——温热电极：温度三档可调（25℃~41℃）

*8、治疗处方：50个专家治疗处方，

其中含多步程序（24个）、

音频电流、正弦调制、脉冲调制。

9.处方选择按键：彩色触摸式，具备“循环”和“加减”双重功能，操作便捷。

注：最高限价4500元/台  采购数量7台

空气波压力治疗仪技术参数

最高限价1.9万/台 采购数量2台

- 柜式一体机，可同时使用两个六腔气囊。

- ★液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

- 时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

- ★充气模式：大于等于八种基础充气模式，可任意组合治疗。

- 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

- ★极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

- ★过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

- 手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

- 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

- 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

- ★生物波功能：

- 两组生物波输出；

- 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；

- 脉冲频率应为1Hz~99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价35% | 35分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求45% | 45分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得19分；投标产品带“★”号每有一项不满足招标文件要求的扣2分，最多扣26分；其他有一项不满足的每项扣1分，最多扣19分。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务18% | 16分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分12分，缺一项扣3分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加1分，最多加4分。本项最多得4分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性4% | 4分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣2分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |