内镜用二氧化碳送气装置

1.适用气体	医用高纯二氧化碳气体:（CO2）

2.输入CO2气体额定压强≥344kPa

3.工作压力范围：100kPa-600kPa

*4.输入压力监测功能

*4.1输入额定压力：344 kPa

- *4.2工作压力范围：100 kPa～600 kPa

- *4.3装置具有输入压力监测功能。当输入压力＜100 kPa±5 kPa或＞620 kPa±30 kPa时，装置发出声光提示，并切断气路。

5.输出压力监测功能

- 5.1装置具有输出压力监测功能，能实时测量并显示装置气体输出接口处的压力，精度为±5 kPa。

- 5.2当流量低于设定值的50％时且输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，自动调低输出直至中断。

*6.输出流量功能

*6.1装置具有输出流量档位选择功能，即高流量档和低流量档。装置能实时测量并显示气体流量（0℃，101.325 kPa标准状态下）。

*6.2各档位在稳态下的流量参数如下：

- *6.2.1输出流量高流量档≥2.0 L/min。

- *6.2.2输出流量低流量档≥1.0 L/min。

- *6.2.3开机默认选中“低流量”档。

7.输出定时功能

7.1装置具有输出定时档位选择功能，即定时短（Short）、定时长（Long）两个档位，当未选择定时档位时，定时功能被禁止。

- 7.2定时短（Short）≥15 min，精度为±10 s。

- 7.3定时长（Long）≥30 min，精度为±10 s。

- 7.4开机默认选中“定时短”档位。若定时功能启用（选中“定时短”或“定时长”），则装置将在气体输出时进行倒计时，时间到时能自动关闭气体输出并发出声光提示。

*8.输出气体加热

装置输出二氧化碳气体温度范围：35℃±2℃。

评分标准

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价30% | 30分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求50% | 50分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得50分；带“*”有一项不满足招标文件要求的扣4分，其他参数有一项不满足的扣2分。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 售后类 | 售后服务16% | 16分 | 供应商报价产品完全提供售后服务方案、培训方案、维修方案、应急方案的得8分，方案详细的每项加2分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 业务能力3% | 3分 | 投标供货商有类似业绩的，每提供一项得一分（可提供合同复印件、发票复印件、发票复印件其中一项），最多得3分。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |
| 5 | 其他类 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 属于政府采购优先采购范围的为节能产品或者环境标志产品的得1分 |  |