1、全自动血气分析仪：卡包分离式血气分析仪，具有SFDA及FDA或CE认证。

*2、实测参数 ：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil,17项实测参数

3、计算参数："pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)

ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), ≥45项计算参数"

4、方法学	：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法

5、样本类型	：全血样本，注射器、毛细管或安瓿瓶，无须适配器

*6、样本体积（全参数）：≤65μl

7、进样方式：自动进样，无须适配器，切换方便，仅需5秒即可完成吸样

*8、测试速度（全参数）：≤35秒，每小时≥44个样本

9、规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试卡规格包括100人份、300人份、600人份和900人份

*10、耗材及效期：测试卡和试剂包为分离式，可避免浪费；测试卡及试剂包上机效期30天

11、定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标

*12、质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控

13、质控分析：提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对

14、屏幕、接口与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏、中文操作界面，内置条码阅读器，可外接键盘、鼠标和条形码扫描器，可出具酸碱平衡图

15、网络连接能力：	有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

16、SFDA认证情况：仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证

17、操作及维护：操作简便，维护简单，对故障测试卡进行质保

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价34% | 34分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求44% | 44分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得44分；投标产品带“★”号每有一项不满足招标文件要求的扣4分，最多扣20分；其他有一项不满足的每项扣2分，最多扣24分。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务18% | 18分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分12分，缺一项扣3分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加2分。本项最多得6分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性4% | 4分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣2分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |