**奥林巴斯内镜维修参数**

1. 维修设备名称：奥林巴斯电子鼻咽喉镜，型号：ENF-V2，机身号：2450744。故障原因：插入管中部外皮破损导致漏水， 侵蚀内镜，导致图像模糊，CCD损坏，角度钢丝锈迹、部件锈蚀。维修方案：先端插入管更换：更换先端组件（钳子管道、钢丝等、光纤）、更换CCD、更换外皮 。

2.中标人需保证30日内完成鼻咽喉镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

3.中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.修复后软镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）

1. 周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

6.有奥林巴斯厂家授权工程师服务做定期点检查（提供承诺函）。