**富士胃镜4条维修参数**

维修设备名称：富士电子上消化道内窥镜，型号：EG-760R。

1、机身号：3G402G498、故障原因：主软管60-70cm处压痕、划伤、起泡脱皮，操作部主罩壳磨损，副软管划伤、有凹痕、开裂漏气，蛇骨组件变形、铆钉破损，CHA棱镜脱落、图像阴影。维修方案：更换主软管、蛇骨组件、摄像头组件、弯曲橡皮、副软管、金属套器、螺母 。

2、机身号：3G402G499、故障原因：导光玻璃内部脏污、颜色发黄;钳道内层划伤、先端侧，副软管划伤。维修方案：更换导光玻璃。

3、机身号：3G402G500、故障原因：主软管划伤、变色、脱皮，蛇骨组件变形、钢丝拉伸；副软管磨损脱皮、开裂，通信窗玻璃划伤。维修方案：更换弯曲橡皮、主软管、蛇骨组件、副软管、金属套器、螺母。

4、机身号：3G402G501。故障原因：操作部上下向角度旋钮漏气，主软管锥形套破损，副软管划伤、剥离、开裂。维修方案：更换角度旋钮、锥形套、副软管、O型环。

5、投标人需保证30日内完成四条电子上消化道内窥镜的维修，并保证使用原厂生产的零件，并提供富士胶片（中国）投资有限公司厂家授权书。

6、投标人需保证72小时内提供备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

7、电子上消化道内窥镜修复后同一故障(所更换配件）中标人需质保一年（非人为性损坏）。

8、周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

9、有富士胶片（中国）投资有限公司厂家授权工程师服务做定期检查维护（提供承诺函）。

评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 经济类 | 报价20% | 20分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 维修参数45% | 45分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得45分，有一项不满足招标文件要求的扣,5分扣完为止。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 售后类 | 售后服务26% | 26分 | 供应商报价产品完全提供售后服务方案、应急方案方案的得16分，方案详细的每项加5分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 业务能力9% | 9分 | 投标供货商有类似业绩的，每提供一项得3分（可提供合同复印件、发票复印件、中标通知书复印件其中一项），最多得9分。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |