## Sheet1
医院通俗名称 | 产品名称 | 规格参数 | 数量
拉钩 | 甲状腺手术器械组合包 | 包含甲状腺拉钩直、左弯、右弯；L状拉钩；甲状腺牵开器 *1、U-左弯、U-右弯、U-直工作长度≥220mm，减少手术造口处组织皱缩，适用高大人群； *2、甲状腺牵开器：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，经固定后垂直拉力65N，变形不超过1cm，可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高； *3、U-左弯、U-右弯、U-直甲状腺拉钩：由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。拉钩头宽37.5～41.5mm，钩头部分与钩体角度为30度，要求带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野； *4、甲状腺拉钩、甲状腺牵开器整体使用统一材质； *5、甲状腺拉钩内外表面处理效果达到：哑光（表面粗糙度在0.5μm～0.8μm之间） *6、压迫器（压板）用作术中压迫组织或血管，增加手术操作空间，扩大手术视野； *7、甲状腺拉钩及甲状腺牵开器的焊接部分牢固可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象；甲状腺拉钩及甲状腺牵开器的外观整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷；甲状腺拉钩具有良好的耐腐蚀性能，不会产生腐蚀现象；经沸水试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定；经氯化钠溶液试验法，试验后表面状态不低于YY/T0149-2006中的6.6b级的规定。 *8、甲状腺牵开器的铆钉牢固地铆合在相应的部位上，无松动、脱落现象，鳃轴铆钉牢固地被固定，工作时不会产生跟动现象；甲状腺牵开器的可调节活动部位，调节自如、灵活，无卡滞现象；可与各种拉钩配套使用，用于甲状腺外科手术时辅助手术牵开； | 1套（8件）
压板 | 压板 | 由GB/T 20878-2007标准中的16号钢材料制造，组织拉钩内外表面粗糙度Ra应在0.5μm～0.8μm，具有不小于65N的弹性拉力。用于手术初始建立腋窝至甲状腺之间的腔道。 | 2个
S拉钩 | S拉钩 | “S”型拉钩，增设负压吸引装置，实现多用途；人性化设计，反向设计更易于术者握持； | 2个
穿刺器 | 穿刺器 | 带磁片5mm | 2个
|  | 带磁片10mm | 1个
分离钳 | 分离钳 | 精细Φ5*330mm，钳头弯、细齿 | 1把
探测分离钳 | 分离钳 | 神经探针、Φ5*330mm | 1把
弯剪 | 剪刀 | Φ5*330mm、弯型双动 | 1把
电钩 | 电钩 | 弯型 | 1把
吸引棒 | 冲洗器 | 推杆式阀门设计，Φ5*330mm | 1根
针持 | 持针钳 | Φ5*330mm | 1把
胆囊抓钳 | 抓钳 | 5*330mm | 1把
无创抓钳 | 抓钳 | 无损伤带锁5*330mm | 1把
单极分离钳 | 分离钳 | 弯分离钳17mm | 1把
双极分离钳 | 双极电凝钳 | 精细Φ5*330mm，钳头弯、细齿，可电凝 | 1把
注水器 | 冲洗吸引管 | Φ2.5 | 1个