## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 功能及配置要求 | 主要用途 | 质保期 | 设备性质
1 | 医用直线加速器 | 1 | 主要功能 ①智能控制系统 医用加速器配备先进的智能控制系统，确保设备运行的高效性和保障治疗病人的安全性。 ②多能量出束治疗系统 高能X射线可根据不同深度的病灶需求调节，电子线多档调节支持选配不同档位能量的电子线，扩展治疗适应症范围，利于诸如乳腺/淋巴部位的放疗开展。 ③精准多页光栅 内置多页光栅工作响应速度快，对于如鼻咽癌这种高难度病灶，提高患者生存质量有极高的价值。 ④呼吸门控技术 具备实时追踪患者的呼吸状态的功能，确保靶区剂量充足的同时能显著降低正常组织的受照剂量与范围，对提高治疗安全性起到重要作用。 ⑤四维图像引导功能 通过多维度多角度成像，确保运动器官肿瘤（如肺癌、食管癌、肝癌等）的放疗精度和安全性。能特别适用于复杂病灶的治疗，可降低治疗误差，提高治疗效果。 ⑥立体定向放射治疗（SRS/SBRT）功能 能利用剂量梯度陡峭原理，实施立体定向放射治疗技术。该功能扩展了医用加速器的应用范围，特别适用于需要接受高精度放疗的患者群体。 配置要求：a.医用加速器主机系统（智能化全数字平台，1台）：配备先进的智能控制系统，能确保设备运行的高效性和保障治疗病人的安全性。多能量出束治疗系统，高能X射线：支持6MV和10MV两种高能X射线输出，可根据不同深度的病灶需求调节。电子线多档调节：支持选配不同档位能量的电子线，能扩展治疗适应症范围。配备精准多页光栅内置多页光栅，其工作响应速度快。呼吸门控技术：具备实时追踪患者的呼吸状态，能精准锁定运动中的肿瘤位置。四维图像引导功能：能特别适用于复杂病灶的治疗，可降低治疗误差，提高治疗效果。具备立体定向放疗技术（SRS）功能，支持功能硬件配备。 b.放射治疗计划工作站：4套医师工作站。具备自动靶区功能，可支持立体定向放疗技术（SRS）设计功能。要求厂家提供软件最新版本，功能具备普通放疗、动静态调强、容积旋转调强、立体定向放疗计划设计验证等功能且具备影像融合技术。 c.肿瘤信息管理系统：具有放疗病人管理功能；疾病记录功能，肿瘤放疗管理功能肿瘤影像管理，治疗过程管理功能。 d.质控验证设备：大小野剂量验证设备一套。 e.专用加速器维修工具一套。 | 主要用途： ①精确的靶向治疗：通过高精度的多叶光栅（MLC）配合四维图像引导技术（4D-IGRT）可实时追踪肿瘤位置，实现治疗头颈部、前列腺等复杂解剖部位的肿瘤可能性。 ②动态适应治疗：呼吸门控技术可有效补充腹部肿瘤随呼吸的位移，如肺癌、肝癌的精确剂量治疗。也可处理大肿瘤的治疗需求。 ③多靶心一次性治疗：可对如全中枢神经系统（全脑及脊髓）放疗，全骨髓放疗（TMI）全淋巴放疗（TLI），大范围的腹-盆腔放疗，一次性能同时治疗数个肿瘤病灶，并辅以高剂量率，从而大幅缩短肿瘤治疗时间，改善提高病人就医感。 ④高效的外科式治疗：立体定向放射治疗（SBRT/SRS）单次超高剂量可对如脑转移瘤、早期肺癌等做到精确消融治疗。 ⑤提高了治疗效益：一次性能同时治疗数个肿瘤病灶，并辅以高剂量率，从而大幅缩短肿瘤治疗时间，改善提高病人就医感。 ⑥特殊群体应用：儿科肿瘤的精细化剂量雕刻；特别是女性乳腺癌的保乳治疗，能达到治病于心的效果；骨转移疼痛的快速姑息放疗。 | 五年 | 国产
2 | 核磁共振3.0T | 1 | 主要功能 1）配置“类脑”技术平台、光梭成像技术、全数字射频系统等，其梯度性能和均匀度均达到国际领先水平，综合性能高，能满足临床和科研的双重需求，利于学科的发展。 2）支持全身静音扫描和超快速成像及超高清成像，能显著提升患者舒适度和检查效率，兼具临床高效与科研深度。 3）科研赋能：配备科研平台（如定量磁化率成像QSM、弥散谱成像DSI、动态增强定量分析等），支持前沿神经、肿瘤、心血管研究，填补区域内高端科研磁共振空白。 4）临床覆盖广：高密度一体化线圈组和智能定位技术支持全身各部位高清成像，尤其在神经、心脏、关节等复杂检查中表现优异。 配置要求：3.0T磁共振扫描仪1台（搭配该设备平台的所有高端软件）、工作站2台、高清医用显示屏2块（配2套电脑桌椅），铁磁探测仪1套，检查椅1个，配件柜1个。 | 神经系统： 高清脑功能成像：基于SWI+（高级磁化率加权成像）检测微出血、铁沉积；BOLD-fMRI定位脑功能区；DTI纤维束追踪辅助脑肿瘤手术规划。 卒中快速评估：智能光梭ACS技术实现超快速全脑高清弥散成像（DWI），结合脑灌注（PWI）自动分析缺血半暗带。 2）心血管系统： 心脏一站式检查：智能光梭心脏电影成像结合心电门控，实现单次屏气全心多层动态成像及自动呼吸的全心电影；心肌活性分析（延迟增强）精准评估心肌梗死范围。 冠脉无创成像：全心冠脉成像（MRCA）支持自由呼吸下的高分辨率冠脉显示，无需对比剂。 3）肿瘤精准诊疗： 全身类PET成像：基于“类PET”全身弥散加权成像（WB-DWI）筛查转移瘤；动态增强（DCE）结合AI分析肿瘤血流动力学参数。 乳腺多模态评估：24通道乳腺线圈联合深度重建技术实现高清乳腺动态增强，自动剪影和参数图分析良恶性。 4）关节与运动医学： 关节超高清成像：3D超薄成像技术实现0.05mm层厚关节软骨成像；超短回波成像显示短T2组织（如肌腱、韧带）。 神经压迫评估：时间翻转稳态采集技术清晰显示外周神经与血管关系，辅助诊断腕管综合征等。 | 五年 | 国产
3 | X射线计算机断层摄影设备（≥256排CT） | 1 | 主要功能 具备业内先进平台及技术。不仅整机硬件技术实现集成式超越，在源头CT图像算法、心脑疾病临床应用、科研新方向等方面，全方位融合深度学习AI人工智能技术，实现超越式创新。实现： 1）在更低剂量下获得符合诊断需求的高清图像； 2）通过一站式检查，实现心脏冠脉的形态与功能学成像； 3）解决卒中急诊检查，患者头部运动的伪影消除与脑灌注的剂量难题； 4）实现CT科研新方向高水平产出 配置要求：256排及以上CT1台（搭配该设备平台的所有高端软件）、工作站2台、高清医用显示屏2块（配2套电脑桌椅），高压注射器1套，检查椅1个，配件柜1个。 | 主要用途 1）剧本深度学习+全模型双轨并行的算法，结合AI深度学习与全模型重建的两者优势，实现超低剂量下的强降噪能力，为低剂量成像提供创新解决方案。 2）清晰CT细节成像，微米级血管及各部位细节显示最丰富，对豆纹动脉、远端微小血管等显示更清晰。 3）头部运动伪影校正技术。降低卒中易动患者补扫风险，使全脑灌注剂量更低、结果评估精准高效。 4）3D实时多维全息成像技术。随扫描曝光同步进行实时三维图像重建，在断层图像的基础上同时提供VR、MPR多维度的图像信息，助力快速评估，为急性病症的治疗争取宝贵时间。 5）智能化的操作流程、领先的硬件参数、设备可靠性。天眼智能导航，业内最快图像后处理工作站，一分钟冠脉后处理、一分钟卒中后处理，智能化软件配备全面，设备故障率低。 6）业内领先的超级真实高清渲染技术将原始的医学影像数据转化为详细、真实的3D图像，秒级渲染，实时预览，支持头、胸、腹、肩、乳腺等全身各部位成像。 7）单次打药完成胸痛三联等多部位联合扫描、全脑增强及灌注。一次打药多部位联合扫描，真正实现一站式操作，提升检查成功率和检查效率。 | 五年 | 国产
4 | 彩色多普勒超声诊断仪(经食道超声心动图检查） | 1 | 主要功能 1.高分辨率心脏结构成像 通过将超声探头置入食道，贴近心脏后方，可获得比经胸超声更清晰、更高分辨率的心脏结构图像，尤其适用于观察左心房、左心耳、二尖瓣、主动脉根部等深部结构。 2.实时动态血流评估（彩色多普勒功能） 利用彩色多普勒技术，实时显示心脏及大血管内血流方向、速度和性质，精准识别瓣膜反流、狭窄、分流（如房间隔缺损）等异常血流动力学改变。 3.频谱与组织多普勒分析 支持脉冲波（PW）、连续波（CW）多普勒及组织多普勒成像（TDI），用于定量评估心肌运动速度、瓣膜跨压差、心室舒张与收缩功能等，提升对心功能的精细化判断。 4.三维/四维实时成像 具备三维（3D）甚至四维（4D，即实时3D）超声心动图功能，可立体重建心脏解剖结构，尤其在术中引导（如瓣膜修复、左心耳封堵）和复杂先心病评估中具有重要价值。 5.术中与介入实时引导 广泛应用于心脏外科手术、经导管主动脉瓣置换（TAVR）、房颤左心耳封堵等介入操作中，提供实时、精准的解剖与功能监测，提高手术安全性和成功率。 6.微泡造影增强成像 支持超声造影剂应用，增强心腔显影和心肌灌注评估，有助于识别心内血栓、心肌缺血区域及心肌存活性判断。 7.智能图像优化与自动分析系统 配备AI辅助图像优化、自动边界识别、容积测量及应变分析等功能，提升检查效率与诊断一致性，减少操作者依赖性。 配置要求：（搭配该设备平台所有高端软件）1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台；2.腹部凸阵探头1把；3.线阵探头2把；4.心脏探头1把；5.腔内容积探1把，6.食道超声容积探头1把；7.超声工作站1套（含打印机1台及高清采集卡1张）；8.检查用床及椅子1套。 | 主要用途 主要用于成人心脏、腹部、血管、小器官等的诊断需求和新技术的开展。开展临床相关工作及相关新技术。如开展介入超声，腔内三维超声，食道超声心动图等，满足科室科研及新技术开展需要。 | 五年 | 国产
5 | 彩色多普勒超声诊断仪（超声造影及介入超声，超高频超声检查） | 1 | 主要功能 1.超高频超声成像 采用高频探头，提供极高空间分辨率，可清晰显示浅表组织（如甲状腺、乳腺、皮肤、肌腱、血管壁等）的细微结构。 2.彩色/能量/脉冲多普勒血流成像 实时显示血流方向、速度及分布，评估器官或病灶的血供状态，辅助良恶性鉴别。 3.超声造影（Contrast-Enhanced Ultrasound, CEUS） 通过静脉注射微泡造影剂，动态观察组织微循环灌注情况，提升对肿瘤、炎症、梗死等病变的检出率与定性能力。 4.介入超声引导功能 支持实时精准引导穿刺活检、置管引流、消融治疗（如射频/微波）等操作，提高安全性与成功率。 5.弹性成像（可选配） 评估组织硬度，辅助判断病灶性质（如肝纤维化、甲状腺结节、乳腺肿块等）。 配置要求：（搭配该设备平台所有高端软件）1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台；2.腹部凸阵探头1把；3.线阵探头2把；4.心脏探头1把；5.腔内容积探头1把；6.超声工作站1套（含打印机1台及高清采集卡1张）；8.检查用床及椅子1套。 | 主要用途： 浅表器官疾病诊断：如甲状腺结节、乳腺肿块、淋巴结病变、皮肤肿瘤等； 血管疾病评估：如动脉粥样硬化斑块、动静脉血栓、血管畸形等； 腹部脏器病变定性：结合超声造影用于肝脏、肾脏、脾脏等局灶性病变的良恶性鉴别； 介入诊疗支持：精准引导穿刺、活检、消融、囊肿硬化等微创操作； | 五年 | 国产
6 | 手术显微镜 | 1 | 主要功能 1）在神经外科等手术中实现照明与放大，拓展手术视野，术中保证操作的精准性和安全性。 2）通过移动支架和机头可以实现不同位置的手术操作。 3）手术显微镜配备的摄录像功能可用于手术影像的记录，对年轻医生进行直观带教，搭建人才梯队。 4）手术显微镜配备的荧光造影功能能够帮助术者直观地区分血管与组织，以及肿瘤与正常组织，提高血管吻合动脉瘤切除以及肿瘤切除的安全性。 配置要求：手术显微镜主镜1；立体助手镜1个；氙灯光源2个；一键自动平衡模块1套；智能减震支架1套；内置高清血管荧光模块1个；一体化数字触控屏1个；自动抽真空模块1个。 | 主要用途 手术显微镜主要用于对解剖部位的放大和照明，能够为术者提供良好的操作视野，保证手术精准性和安全性。常规应用于神经外科常见的血管吻合手术，血管搭桥手术，以及肿瘤切除术（如颅内颅底转移瘤、胶质瘤、垂体瘤等），提供直视无法达到的手术视野。 | 五年 | 国产
7 | 超声气压弹道碎石系统 | 1 | 主要功能 具备集“冲击、研磨、吸出”以及多种能量系统于一体的高效结石处理平台。通过智能结合超声和气动弹道两种技术，实现对任何硬度结石的有效击碎，并能在术中同步清除碎片联合智能控压清石系统以及激光能量系统，显著且全面的提高微创结石手术的成功率、安全性和效率。 配置要求：超声气压弹道碎石单元：系统控制单元1台、气泵1台、台车1台、脚踏开关1个、结石收集器1个、弹道手柄连接管1根、超声换能器手柄1个、扳手2个、气压弹道手柄1个、超声手柄专用箱1个、气压弹道手柄专用箱1个、缓冲硅胶管10个、弹道卡座1个、调控接头1个、联合用接头1个、中空探针6根、实芯探针6根、电子膀胱膀胱肾盂镜4支. 控压清石单元：主机1台、冲洗管路2套、吸引管路2套、测压管路2套、台车配套管路1套、结石收集瓶1个、收集容器及组件2个、专用台车1台 | 用于输尿管结石、肾结石、膀胱结石的碎石及清石治疗。 现代治疗学强调微创治疗，其核心思想是：在进行医学干预的过程中，保持机体最佳的内环境稳定状态，最小的组织器官创伤，最轻的炎症反应，最理想的瘢痕愈合，从而达到最好的医疗效果。 腔内碎石技术有两个关键：碎石与清石。“碎石”要解决的是“安全性”和“有效性”；而“清石”已不再是碎石后被动等待排石，而是在碎石的同时主动将结石直接清理出体外-即时排石，否则将造成石街甚至多源性复发的严重后果。 超声碎石清石系统与气压弹道碎石、控压清石系统完美组合优势： | 五年 | 国产
8 | 超高清多功能腹腔镜系统 | 1 | 主要功能：腹腔镜的基础上升级分辨率，增加荧光功能，操作简便。科室当前已经广泛的开展腔镜微创技术，可以快速掌握。除去早期设备购置投入外就能以极廉价和最高效的手段实现和国际同步的对于肿瘤、淋巴结和脏器血供评估。 配置要求：超高清腹腔镜主机1台；医用摄像头1个；冷光源1台；32寸监视器1台；内窥镜1根；导光束1根、气腹机1台 | 1)肝胆外科：解剖性肝切除的肝段显影、肝肿瘤卫星灶发现、胆道标记、肝移植应用； 2)胸外：部分肺切除术肺段显影、食管癌手术淋巴示踪、食管癌手术吻合口血供评估、交感神经显影； 3)小儿外科：肝母细胞瘤标记、胆道标记（肝门闭锁、胆道闭锁、胆道梗阻等）、吻合口评估等； 4)妇科：内膜癌、宫颈癌的前哨淋巴结定位、淋巴示踪； 5)胃肠外科：胃癌手术淋巴示踪、肠吻合口血供评估； 6)甲乳外科：甲状旁腺标记、前哨淋巴结检测、皮瓣吻合血供评估； 7)泌尿外科：膀胱癌、前列腺癌的淋巴结示踪。 | 五年 | 国产
9 | 数字化胃肠X射线系统 | 1 | 主要功能 1）胃肠道疾病诊断：通过口服或灌肠注入造影剂，实时观察食管、胃、十二指肠、小肠、结肠等部位的形态、结构和功能，进行胃肠肠道疾病诊断。 2）动态功能评估：实时动态观察胃肠道蠕动、排空等功能状态，评估消化道的运动功能异常，如吞咽困难、排便障碍等，为功能性疾病的诊断提供依据。 3）多系统造影检查：除胃肠道外，还可用于泌尿系统（如静脉肾盂造影、逆行肾输尿管造影）、生殖系统（如子宫输卵管造影）、瘘管及窦道造影等，为相关疾病的诊断提供影像支持。 4）介入诊疗支持：在X线引导下进行简单的介入操作，如胆道造影、T管造影、食管或肠道支架置入、异物取出等，减少手术创伤，提高治疗精准度。 5）低辐射与高清晰度：显著降低辐射剂量，同时提供高分辨率图像，清晰显示细微病变，提高诊断准确性。 6）图像存储与共享：数字化图像可便捷存储、传输和共享，支持远程会诊、教学及医疗信息化管理，便于多学科协作诊断。 配置要求：数字化胃肠X射线系统1台（搭配该设备平台的所有高端软件），探测器平板1块，工作站1台（配1套电脑桌椅），检查椅1个，配件柜1个。 | 主要功能 1）胃肠道疾病诊断：通过钡剂造影，清晰显示食管、胃、十二指肠、小肠、结肠的形态、结构及功能；动态观察胃肠道蠕动、排空功能及生理运动异常，弥补其他检查方法的不足。 2）特殊造影检查：静脉肾盂造影、子宫输卵管造影、瘘管及窦道造影等，为泌尿系统、生殖系统疾病提供影像依据。支持T管造影、胆道造影等介入诊疗操作，辅助胆道疾病诊断与治疗。 3）功能评估与定位：吞咽造影可评估吞咽功能，帮助诊断因神经系统或咽喉结构异常导致的吞咽障碍。 4）透视下定位异物位置，为取异物手术提供精准引导，减少盲目操作风险。 5）其他应用，脊柱全长摄影及双下肢全长摄影，为脊柱侧弯、关节置换手术提供影像支持。人体各部位和体位的透视及摄影检查，满足不同临床需求。 | 五年 | 国产
10 | 数字化X光机(DR) | 1 | 主要功能 1）疾病诊断： 骨骼系统：清晰显示骨折、关节脱位、骨质疏松、骨肿瘤等病变，辅助医生制定治疗方案。 呼吸系统：筛查肺炎、肺结核、肺癌、气胸等疾病，观察肺部形态和结构。 腹部与盆腔：初步诊断肠梗阻、胃肠道穿孔、泌尿系统结石等急腹症，评估腹部钙化灶。 2）图像处理与分析： 提供高分辨率数字图像，可调节对比度、亮度、局部放大等，便于医生观察细微病变。支持三维重建、测量功能，辅助医生更准确地评估病变范围和程度。高效便捷的检查流程；成像速度快，数秒内即可生成图像，缩短患者等待时间，尤其适用于急诊患者。支持床旁检查，方便危重患者在病床边完成检查，减少转运风险。 3）辐射剂量控制：采用自动曝光控制技术，根据患者体型和检查部位动态调整辐射剂量，降低患者辐射暴露风险。 4）数据存储与传输：数字化图像可长期保存，便于医生进行远程会诊、复诊对比和学术交流。 DR作为现代医学影像的重要工具，凭借其高效、精准、低辐射的特点，广泛应用于临床诊断和疾病筛查，是医生诊断疾病的重要辅助手段。 配置要求：数字化X光机(DR)1台（搭配该设备平台的所有高端软件），探测平板2块，工作站1台（配1套电脑桌椅），检查椅1个，配件柜1个。 | 1）骨骼系统检查：1)骨折诊断：清晰显示骨折的位置、类型和程度，辅助医生制定治疗方案。2)关节疾病：评估关节脱位、骨关节炎、关节退行性变等病变。3)脊柱问题：检测脊柱侧弯、椎体滑脱、椎体压缩性骨折等。骨肿瘤与骨质疏松：发现骨肿瘤、骨髓炎等疾病，以及评估骨质疏松情况。 2）胸部检查：1)肺部疾病：筛查肺炎、肺结核、肺结节、肺癌等，观察肺部炎症、结节的形态和分布。：2)心脏与纵隔评估心脏大小、形状，辅助诊断纵隔肿瘤、胸腔积液等。3)气胸与胸膜病变：快速诊断气胸、胸膜增厚、胸膜粘连等急性情况。 3）腹部检查：1)消化系统：辅助诊断肠梗阻、消化道穿孔、腹部异物等。泌尿系统：定位泌尿系结石，观察肾脏、输尿管等器官的形态。腹部钙化灶：发现腹部的钙化病变，为诊断提供线索。 4）体检与筛查：1)健康体检：作为基础体检项目，筛查常见疾病。职业病筛查：检测与职业相关的骨骼、肺部等病变。2)骨龄测定：评估儿童骨骼发育情况，辅助判断生长发育是否正常。 5）其他应用：1)节育环定位：确定女性节育环的位置是否正常。2)急诊辅助：快速获取影像，为外伤、急腹症等急诊患者提供诊断依据，争取治疗时间。 DR检查具有成像快、辐射低、图像质量高的优势，是临床诊断中常用的影像学手段，尤其适用于初步筛查和疾病诊断。 | 五年 | 国产
11 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 主要功能 1）术中定位与导航：在骨科手术（如骨折复位、脊柱手术、关节置换等）中，实时提供骨骼和植入物的影像，帮助医生精准定位骨折部位、确定复位方向和植入物位置，减少手术时间和创伤。 2）介入手术辅助：支持血管介入、肿瘤介入等手术，通过实时成像引导导管、导丝的置入，确保操作准确性和安全性，例如在肝癌介入治疗、血管造影等场景中应用广泛。 3）疼痛治疗与康复:与臭氧、射频等设备配合，用于腰椎间盘突出、颈椎病等疼痛疾病的介入治疗，通过影像引导精准定位治疗部位。 4）多科室通用:适用于骨科、普外科、泌尿外科、妇科、消化科等科室，满足不同手术需求，如泌尿外科的肾盂造影、妇科的输卵管导引术等。 5）低剂量成像:采用高频脉冲透视技术，降低患者和医护人员的辐射剂量，同时保证图像质量，尤其适合长时间手术。 6）智能功能:部分机型具备金属伪影消除、智能曝光控制、三维重建等功能，提升图像质量和诊断准确性。 配置要求：高频移动式C形臂X射线机（搭配该设备平台的所有高端软件）,探测平板1块，工作站1台（配1套电脑桌椅），检查椅1个，配件柜1个。 | （1）骨科手术辅助: 1）骨折复位与固定：实时观察骨折部位的复位情况，确保骨折断端准确对位对线，指导钢板、螺钉等内固定器械的精准植入。 2）关节手术导航：在关节置换、关节镜手术中，帮助医生清晰显示关节结构，定位关节面、韧带等组织，提高手术精度。 （2）脊柱手术定位：辅助脊柱椎弓根螺钉植入、椎间盘手术等，确保器械准确置入目标位置，减少神经、血管损伤风险。 （3）介入手术引导: 1）疼痛介入治疗：与臭氧、射频等设备配合，用于腰椎间盘突出、颈椎病等疼痛疾病的微创治疗，精准定位病变部位进行消融、注射等操作。 2）肿瘤介入治疗：引导穿刺针进入肿瘤组织，进行活检、消融或药物灌注治疗，提高治疗效果并减少并发症。 3）血管介入手术：如血管造影、支架植入等，实时显示血管形态，辅助医生准确操作导管、导丝，避免血管损伤。 4）外科手术定位: ①异物取出：在普外科、泌尿外科等手术中，帮助医生定位体内异物（如金属碎片、结石等），指导手术操作路径。 ②器官造影：泌尿外科肾盂造影、妇科输卵管造影等，辅助诊断泌尿系统、生殖系统疾病，评估器官形态和功能。 ③急诊与创伤救治: 快速诊断：在急诊室对骨折、脱位等创伤进行快速影像学评估，为紧急手术提供依据。 床旁检查：可移动性强，能在重症监护室、病房等场所为危重患者进行床旁X线检查，避免患者转运风险。 其他应用: 消化科介入：部分机型支持内窥镜逆行性胰胆管造影术（ERCP）等消化道介入手术，提供高质量胆胰管图像。 神经外科辅助：神经外科手术中，辅助定位脑血管、神经等结构，减少手术创伤。 高频移动式C形臂X射线机通过实时成像、低剂量辐射控制和灵活的操作设计，为临床手术提供了精准的影像支持，显著提高了手术成功率和安全性，是现代医疗中不可或缺的设备。 | 五年 | 国产
12 | 移动DR | 1 | 主要功能: （1）床旁检查:可直接推至患者病床旁进行拍摄，尤其适用于危重、行动不便或无法转运的患者，如ICU患者等，避免因转运带来的风险（如气管插管移位、病情恶化等）。 （2）急诊与急救支持:在急诊室或手术中快速响应，即时获取患者影像，辅助医生快速诊断外伤、骨折、气胸、肺水肿等急症，为急救措施提供依据，节省宝贵时间。 （3）手术辅助定位:在手术过程中，无需移动患者即可进行实时X射线成像，帮助外科医生确认骨折复位情况、导管位置（如气管插管、中心静脉导管等），确保手术操作的精准性。 （4）重症监护监测:对ICU患者进行定期或实时影像监测，及时发现病情变化（如胸腔积液、肺部病变进展等），便于医生调整治疗方案。 （5）疫情防控应用:在公共卫生事件中，可实现隔室操控，减少医患接触，降低感染风险，同时快速排查疑似病例，助力早诊断、早隔离。 （6）多角度摄影与灵活摆位:设备机头可大范围旋转，关节臂可自由伸缩，支持多角度拍摄，适用于身体各部位检查，尤其在狭窄空间或患者卧位状态下也能完成高质量摄影。 （7）即时成像与高效诊断:曝光后快速生成临床图像，支持现场查阅、网络传输和打印，帮助医生快速做出诊断决策，提高诊疗效率。 移动式X射线机通常作为补充检查手段，适用于紧急或特殊情况下快速诊断，常规检查仍需结合固定机房设备。 配置要求：移动式摄像x射线机（搭配该设备平台的所有高端软件），探测平板1块，工作站1台（配1套电脑桌椅），检查椅1个，配件柜1个。 | 主要用途 （1）床旁检查:适用于重症监护病房（ICU）、急诊室或无法移动的患者，可直接在病床旁进行拍摄，避免患者转运风险，尤其适合气管插管、ECMO支持、多器官衰竭等危重患者。 （2）手术辅助:在手术中提供实时影像，帮助外科医生精确定位，如确认骨折复位情况、导管位置等，降低手术风险，提高手术精度。 （3）急诊诊断:快速对创伤、骨折、气胸等紧急情况进行影像评估，为急救措施提供依据，缩短诊断时间，提高救治效率。 （4）病情监测:实时观察肺部病变（如肺炎、肺水肿）、胸腔积液、术后恢复情况等，辅助医生调整治疗方案。 （5）特殊场景应用:在公共卫生事件中，可实现隔室操控，减少医患接触，降低感染风险，助力快速排查疑似病例。 （6）移动式X光机通常作为补充手段，适用于紧急或无法转运的患者。 | 五年 | 国产
13 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 主要功能： 1.多模式成像 支持B型（灰阶）成像、彩色多普勒（Color Doppler）、脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）等多种成像模式，全面评估组织结构与血流动力学。 2.全身应用能力 适用于腹部、妇科、产科、心脏、浅表器官（如甲状腺、乳腺）、外周血管、泌尿系统、儿科及颅脑（经囟门）等多个部位的超声检查。 3.高分辨率探头兼容性 可配置多种类型探头（如凸阵、线阵、相控阵、高频微凸等），部分机型支持超高频探头，满足浅表组织精细成像需求。 4.便携与移动性强 体积小、重量轻，内置锂电池，支持床旁、急诊、ICU、野外或基层医疗等场景下的即时超声检查。 5.介入与引导功能 提供穿刺引导线、角度校正及实时成像，支持活检、抽液、神经阻滞、血管置管等介入操作。 6.智能图像优化技术 集成组织谐波成像、复合扫描、斑点噪声抑制、自动优化等算法，提升图像清晰度与对比度，降低操作者依赖性。 7.基础超声造影支持（部分高端型号） 可选配超声造影模块，用于评估病灶微循环灌注，提高肿瘤等病变的检出与定性能力。 8.数据管理与连接能力 支持DICOM传输、USB/无线导出、内置存储、蓝牙/Wi-Fi联网，便于图像存档、远程会诊及电子病历集成。 配置要求：1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台；2.腹部凸阵探头1把；3.线阵探头1把；4.心脏探头1把；5.腔内探头1把； | 主要用途 该设备兼顾诊断性能与移动便利性，广泛应用于急诊抢救、基层筛查、术中监测、家庭医生及灾害医学等场景。 | 五年 | 国产
14 | 彩色多普勒超声诊断仪（肌骨、皮肤为主应用型）） | 1 | 主要功能： 1.高分辨率浅表组织成像 配备高频线阵探头，可清晰显示肌肉、肌腱、韧带、神经、滑囊、关节软骨及皮下组织等细微解剖结构，满足肌骨系统对高空间分辨率的需求。 2.动态实时成像 支持在患者主动或被动运动状态下进行实时扫描，动态观察肌腱滑动、关节活动、神经卡压等情况，提高对功能性病变的诊断能力。 3.彩色/能量多普勒血流检测 评估病变区域（如滑膜炎、肌腱炎、肿瘤等）的血流灌注情况，辅助判断炎症活跃度、损伤修复状态或良恶性鉴别。 4.超声弹性成像（可选配） 通过评估组织硬度，帮助识别纤维化、瘢痕、慢性肌腱病变或占位性病变的力学特性。 5.精准介入引导功能 提供实时穿刺引导，用于关节腔/滑囊抽吸与注射、神经阻滞、钙化灶冲洗、活检或富血小板血浆（PRP）治疗等，提升操作准确性与安全性。 6.神经与血管毗邻关系可视化 清晰显示周围神经（如正中神经、尺神经、坐骨神经等）及其与邻近血管、骨骼、肌腱的空间关系，助力神经卡压综合征（如腕管综合征）的诊断。 7.定量测量与分析工具 支持肌腱厚度、滑膜增厚、积液深度、神经横截面积等参数的精确测量，便于病情评估与随访对比。 配置要求：（搭配该设备平台所有高端软件）1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台；2.腹部凸阵探头1把；3.线阵探头2把；4.心脏探头1把；5.超声工作站1套（含打印机1台及高清采集卡1张）；6.检查用床及椅子1套。 | 主要用途：该设备特别适用于运动损伤、关节炎、软组织肿块、周围神经病变及术后康复评估等肌骨系统疾病的无创、动态、精准诊疗。 | 五年 | 国产
15 | 彩色多普勒超声诊断仪（2台中高端综合应用型） | 2 | 一、主要功能：设备拟主要性能及拟技术参数 1.多模态成像 支持B型（灰阶）、M型、彩色多普勒、能量多普勒及频谱多普勒（脉冲波/连续波）等多种成像模式，满足结构与血流同步评估需求。 2.全身应用覆盖 适用于腹部（肝、胆、胰、脾、肾）、妇科、产科、泌尿系统、浅表器官（甲状腺、乳腺）、外周血管及小儿等常规检查。 3.基本血流动力学评估 可检测器官及病变区域的血流方向、速度和阻力指数，辅助判断炎症、肿瘤、血管狭窄或闭塞等病理状态。 4.标准探头配置 配备常用探头（如凸阵、线阵、相控阵），支持不同部位和体型患者的检查需求。 5.基础图像处理功能 具备动态聚焦、边缘增强、伪彩、图像放大及自动优化等基本图像处理技术，提升图像清晰度与诊断效率。 6.数据存储与输出 支持图像/视频存储、报告生成、USB导出及基本DICOM联网功能，便于病历归档与临床协作。 配置要求：（搭配该设备平台所有高端软件）1.彩色多普勒超声诊断仪主机1台；2.腹部凸阵探头1把；3.线阵探头2把；4.心脏探头1把；5.超声工作站1套（含打印机1台及高清采集卡1张）；6.检查用床及椅子1套。 | 该设备为临床常规超声检查的核心工具，广泛用于体检筛查、疾病初诊、随访监测及住院患者床旁评估。两台配置可提升检查效率，满足日常诊疗需求。 | 五年 | 国产
16 | 冲击波治疗仪 | 1 | 主要功能 （1）镇痛与缓解肌肉痉挛 冲击波能够过度刺激疼痛部位的神经，从而快速缓解疼痛。同时，它可以通过击碎肌肉中的疼痛性结节或触发点，有效缓解因劳损、姿势不良等原因引起的肌肉紧张和痉挛。 （2）松解粘连与软化疤痕 冲击波的能量可以穿透组织，有效松解因慢性劳损、外伤或手术后产生的软组织粘连（如筋膜粘连）和疤痕组织，恢复软组织的弹性和正常滑动功能，从而改善关节活动度。 （3）促进组织再生与修复 冲击波通过机械应力效应，可以刺激治疗区域的血管再生，改善局部血液循环。同时，它能激活成骨细胞、成纤维细胞等，促进骨骼和软组织的愈合与修复，常用于治疗骨折延迟愈合或骨不连。 （4）降解钙化沉积物 能够利用高能量冲击波，将肌腱、韧带等部位因慢性炎症而产生的钙化点击碎、使其变得疏松，随后身体会将这些碎屑作为代谢物吸收，从而消除病灶。 （5）消炎与消肿 冲击波通过增加治疗区域的血液循环，可以加速代谢产物和炎性物质的清除。同时，它能够改变细胞膜的通透性，抑制炎症介质的释放，从而起到抗炎、消肿的作用。 配置要求：电源线壹条熔断器贰个冲击手枪贰把弹道叁个子弹叁个按摩手枪壹把按摩手枪治疗头柒个激活器壹个耦合剂贰瓶A6传导子壹个R15传导子贰个D15传导子壹个F15传导子壹个D20传导子贰个D35传导子壹个 | 主要用途 （1）治疗慢性软组织损伤性疼痛 主要用于治疗肩周炎（特别是钙化性肌腱炎）、网球肘（肱骨外上髁炎）、高尔夫球肘（肱骨内上髁炎）、跟痛症/足底筋膜炎 等。通过松解粘连、降解钙化灶和促进修复，从根源上缓解疼痛。 （2）促进骨折愈合与骨不连治疗 对于愈合缓慢的骨折或难以愈合的骨不连，冲击波能够刺激骨膜和骨组织，激活成骨细胞，诱导新骨形成，为骨科难题提供了一种有效的非手术解决方案。 （3）处理肌肉筋膜疼痛综合征 用于放松紧绷的肌肉筋膜，击碎肌肉内的激痛点（“筋结点”），有效缓解因劳损、姿势不良导致的颈、肩、腰、背等部位的慢性肌肉疼痛和僵硬。 （4）辅助伤口愈合与缺血性疾病 低能量的冲击波可以促进局部毛细血管再生，改善微循环，被用于治疗糖尿病足溃疡、压疮等难愈性创面，以及早期股骨头坏死等缺血性骨骼疾病。 （5）运动损伤的康复与预防 在运动医学领域，广泛用于治疗跟腱炎、髌腱炎（跳跃膝）等过度使用性损伤。它能加速组织修复，缓解疼痛，帮助运动员快速重返赛场。同时，也可作为高水平运动员肌肉疲劳恢复和损伤预防的手段。 | 五年 | 国产
17 | 大孔径模拟定位CT | 1 | 功能及用途 （1）升级适应放疗科新购先进医用加速器功能开发，替换医院放疗科拆除的老旧数字模拟机设备，开展高精尖放射治疗技术需求。 （2）专用模拟CT的大径孔设计，可以满足放疗的特殊体位和定位装置的需要。 （3）专用CT模拟定位系统可以提供更加准确便捷的定位模式及方法，适合放疗物理师同时进行多野设计的可能。 （4）多层螺旋CT，减少病人CT扫描所需的时间，提高服务病人能力；自由呼吸的4D-CT图像采集，满足放疗临床医师靶区勾画多模态需求，提高放疗准确度。 （5）扩展大孔径模拟定位CT应用范围的同时可作为公共卫生事件应急时备用诊疗设备使用。 配置要求：a.扫描孔径超大（80CM以上）CT模拟机主机1台。具备四维扫描功能，为门控放疗和实时跟踪放疗创造条件，并能最大限度地减少呼吸伪影。具有高精度三维成像､虚拟模拟定位､图像融合与配准､整合多模态影像（如MRI、PET）､剂量计算支持､患者定位验证､呼吸门控与运动管理､数据存档与传输等功能。 b.软硬件具有4D重建功能、以及门控等系统，可以4D靶区勾画以及呼吸门控图像采集和实施等一系列功能。可存储定位影像及参数，无缝对接放疗设备（如直线加速器），支持DICOM标准，便于长期随访和质控。 c.配备高精度移动激光灯。 | 主要用途 优化放射治疗流程，顺利开展临床相关治疗工作。 | 五年 | 国产
18 | 数字减影血管造影X线机（DSA） | 1 | 主要功能 （1）诊断功能 1）血管病变检测 清晰显示血管的形态、结构及血流情况，精准诊断动脉瘤、血管畸形、狭窄、闭塞等病变，明确病变位置、大小、形状及与周围血管的关系。动态观察脑血流和侧支循环状态，评估血管代偿能力，为病情判断提供依据。 2）病因排查 用于颅内占位性病变（如肿瘤）的检查，了解肿瘤的血液供应及与周边血管的关系。 3）多部位血管成像 覆盖脑血管、心血管、腹部血管、四肢血管等全身血管系统，适用于不同部位的血管疾病诊断。 （2）治疗功能 1）介入治疗引导 在DSA实时影像引导下，进行血管内介入操作，如动脉溶栓、支架置入、动脉瘤栓塞、血管畸形栓塞等，实现微创治疗。 精准定位病变部位，提高治疗的准确性和安全性，减少手术创伤和并发症。 2）部分DSA系统支持“一站式”服务，可在同一设备上完成诊断、治疗及效果评估，缩短患者诊疗时间。 配置要求：DSA血管机一台、技师工作站1台（含2个高清医用显示屏）、后处理工作站1台（含2个高清医用显示屏），高压注射器1台、插件式监护仪、床下铅帘、悬吊式铅屏、检查椅1个、配件柜1个 *以上设备均搭配相应高端影像软件 | 主要用途 （1）血管疾病诊断 脑血管疾病：如脑动脉瘤、脑血管畸形、脑动脉狭窄或闭塞、脑静脉病变等，能精准显示病变位置、大小、形态及与周围血管的关系。 （2）心血管疾病：冠心病、心律失常、心脏瓣膜病等，通过冠状动脉造影明确血管狭窄程度，指导介入治疗。 （3）外周血管疾病：四肢动脉硬化、血栓形成、血管狭窄或闭塞、动静脉瘘、血管通路等，评估血管病变范围和程度。 （4）肿瘤相关应用 肿瘤供血评估：了解肿瘤的血液供应情况，为术前栓塞治疗提供依据，减少术中出血。 （5）肿瘤化疗栓塞：通过动脉插管将化疗药物直接注入肿瘤供血血管，提高局部药物浓度，增强治疗效果。 （6）肿瘤并发症处理：如肿瘤破裂出血的栓塞治疗。 （7）介入治疗引导 血管内介入治疗：如脑血管取栓、支架植入、动脉瘤栓塞、血管成形术等，DSA实时显示血管情况，确保操作精准。 非血管管道介入：胆道引流与支架植入、尿路引流与支架植入、消化道或气道支架置入等。 （8）其他应用 产后及妇科疾病：如产后大出血、子宫肌瘤或腺肌症的栓塞治疗。 外伤性血管损伤：明确血管损伤部位和程度，指导治疗方案。 血管手术后复查：评估血管重建或支架植入后的效果，监测血管通畅性。 | 五年 | 国产
19 | 高清电子胃肠系统（主机一台，检查镜2根、治疗镜一根） | 1 | 主要功能 高清成像功能：1、色彩成像具备了优越的色彩还原性。2、可实现窄波成像和自体荧光成像等特殊光观察功能，能对胃癌进行早期诊断，提高早期癌变的检出率。3、具有内镜信息记忆功能，可以将存贮在内镜记忆芯片中的与内镜相关数据，调用并显示在屏幕上。4、具有自动白平衡调节功能，随时保证还原真实色彩，有标准色图输出，可以显示色图或50％白色图。5、有自动增益控制功能。6、有多种测光模式。7、能够实施快速实时冻结，并可从冻结前的图像中选择色差最小的图像显示。8、具有图像记录和回放功能。9、全身防水，不需要内镜电缆及防水帽。10、送水功能：采用气压送水或可拆式水瓶方式。 配置要求：高清电子胃肠镜系统主机1台（包括冷光源1台、主机载车1台、高清显示屏1个、键盘1个等重要附件）+电子结肠镜3根（检查镜2根，治疗镜1根） | 主要用途 用于人体消化道疾病的窥镜检查和治疗。如食管、胃、十二指肠多种消化系统疾病的病因诊断；消化道早期肿瘤的内镜下筛查、精查、诊断和微创切除、内镜下多种息肉的诊断和切除、出血的治疗、异物取出、支架置入或取出、安置胃肠管道（造瘘）等等多种多样的简单或复杂的内镜手术操作。 | 五年 | 国产
20 | 高清电子胃肠系统（主机一台，高清电子胃镜2条，高清电子肠镜1条） | 1 | 主要功能：直接观察了解食管、胃、十二指肠黏膜的病变，发现炎症、溃疡、息肉、肿瘤等病变部位，并用于活检、治疗操作等。 配置要求：电子胃肠镜内镜操作系统：主机1台，高清电子胃镜2条，高清电子肠镜1条，注水泵1台，二氧化碳气泵1台。 | 观察了解上消化道情况，协助临川医生评估患者病情；完成镜下治疗：包括活检、镜下止血、切除息肉、早期上消化道癌黏膜下剥离术（ESD）、切除局限在黏膜层的肿瘤等。 | 五年 | 国产
21 | 脑动力开颅系统 | 1 | 主要功能 开颅动力系统是神经外科手术中用于开颅骨窗制作的核心设备，通过高速旋转工具实现精准、安全的颅骨切割与移除。其核心功能包括钻孔、铣削、打磨等，需配合冲吸冷却系统降低热损伤风险，确保手术安全高效。 配置要求：神经外科电动动力系统1套，包含配置：电动动力系统主机1台，脚踏开关1个，马达手机电缆连接线1根，高速磨钻马达手机1个，多功能马达手机1个，自停开颅钻马达手机1个及相关配套动力附件工具（如西瓜磨头，金刚砂磨头，铣刀片等） | 主要用途 动力系统铣刀、磨钻装置在神经外科手术已广泛应用，用铣刀开颅，出血少、骨缘光滑、不用骨蜡止血，骨窗大小形状可根据手术需要制定，避免损伤硬脑膜及脑组织，减少手术创伤;缩短开颅时间，对于高血压脑出血和颅脑损伤患者的抢救赢得宝贵时间，提高手术后生存质量;使一些高难度的肿瘤手术简单化，提高肿瘤手术的质量和效果。 | 五年 | 国产
22 | 内镜高频电刀 | 1 | 主要功能： （1）切割功能：能够快速、准确地切割肝实质、胆囊、胰腺等组织，实现精确的解剖和分离。 （2）止血功能：通过电流产生的热量使血管壁收缩，从而达到止血的效果。 （3）凝血功能：利用高频电流使组织产生高热，进而实现快速凝血。可用于凝血肝脏创面、胆囊床、胰腺创面等，降低术后出血的风险。 （4）电灼功能：可以通过高温破坏病变组织，常用于去除小的肿瘤、息肉或其他异常组织。 （5）氩气增强凝血功能：配备氩气增强系统，能通过氩气流形成离子通道，增强凝血效果。 配置清单：内镜高频电刀1个，脚踏板1个 | 主要用途：ERCP/ESD/EMR：用于胆管切开、息肉切除及黏膜下剥离，确保止血与防止穿孔。 | 五年 | 国产
23 | 主动脉内球囊反博泵 | 1 | 主要功能 通过球囊在心脏舒张期充气、收缩期排气，增加心输出量并改善冠状动脉供血，适用于心源性休克、心脏术后支持及顽固性心绞痛等场景。适用于手术室、ICU等急救环境。 配置要求：主动脉内球囊反博泵：主机、显示器、心电导联线及电源线等组件，支持心率和动脉压力监测。 | 主要用途 （1）急性心源性休克当心脏泵血功能严重下降（如大面积心肌梗死、严重心力衰竭）时，IABP通过辅助循环为后续治疗（如血运重建）争取时间。 （2）高危心脏手术围术期支持 在心脏手术（如冠脉搭桥、瓣膜置换）前后使用，可预防或改善术中、术后低心排血量综合征。 （3）顽固性心绞痛或恶性心律失常 对于药物治疗无效的缺血性心脏病患者，IABP可稳定血流动力学，缓解症状。 | 五年 | 国产
24 | 婴幼儿氧舱 | 1 | 主要功能 1.高于标准大气压的氧气通过物理弥散途径，大幅提高血液和组织中的氧含量，改善组织供氧，改善脑细胞代谢，为“休眠”但尚未死亡的脑细胞提供生存所需的能量。 2.打破“缺氧-水肿-颅内压升高-进一步缺氧”的恶性循环，减轻脑水肿，降低颅内压，为脑功能恢复创造关键的空间条件。 3.高压氧还可以促进神经修复与再生（神经可塑性），促进新的轴突生长和突触连接，重建受损的神经网络，这是改善运动、认知等功能的基础。 4.高压氧还可以绕过堵塞或功能不全的旧血管，建立新的侧支循环，为受损脑组织提供长期、稳定的血液供应。 5.同时它还可以在损伤的急性期抑制过度的炎症反应，减少炎症因子对脑细胞的进一步损害，并激活体内的抗氧化酶系统，清除因缺血缺氧产生的大量氧自由基，保护细胞膜和线粒体等结构，减轻炎症损伤。 6.高压氧治疗婴幼儿脑损伤的原理是通过物理手段，以“高氧”为杠杆，撬动减轻水肿、促进神经再生、建立侧支循环、抗炎抗氧化等一系列复杂的生理病理过程，达到显著改善患儿的长期神经发育和生活质量的目的。 配置要求：1.5米型，三压力表（1套）；双流量计（1套2个）；双安全阀（1套2个）；氧舱显示器1套（温度、湿度、压力、氧浓度、治疗时间设置、报警）；测氧流量计（1个）；托盘（1套）；静电接地；加湿器（1个）；PU软管10米硅脂一支“O”型密封圈1根舱外静电接地线电源线1根压力表垫片（1盒）内六角扳手（1个）叉子扳手（1个 | 主要用途 主要用于新生儿缺氧缺血性脑病、婴幼儿各种缺氧性脑损伤、脑炎、神经损伤、一氧化碳中毒所致脑病、脑瘫等疾病的辅助康复治疗。还可辅助治疗新生儿破伤风、肺透明膜病、缺氧缺血性脑病、窒息、核黄疸、肺炎、脑性瘫痪、各型脑炎、病毒性心肌炎、支气管哮喘、慢性肾小球肾炎、病毒性肝炎等新生儿、婴幼儿疾病，疗效确切。 | 五年 | 国产
25 | 麻醉系统(通用型中端配置) | 2 | 主要功能 （1）供气与气体混合 气源连接：连接医院的中央供气系统（氧气、空气、笑气）或备用气瓶。氧浓度监测与保障：这是安全核心。机器内置氧浓度传感器，实时监测输出的气体氧浓度。并设有多种安全装置（如氧气比例监控系统），防止在氧气不足时输出高浓度的笑气，避免患者缺氧。精确配比：通过精密的流量计和蒸发器，将氧气、空气、笑气以及挥发性麻醉药蒸汽按麻醉医生设定的比例进行混合。 （2）麻醉蒸发器 挥发性麻醉药输送：麻醉机配备专用的蒸发器，能将液态的挥发性麻醉药汽化成精确浓度的蒸汽，并混入新鲜气体流中，输送给患者。浓度控制：麻醉医生可以精确设定麻醉药的输出浓度（体积百分比），以实现和维持所需的麻醉深度。 （3）机械通气 替代呼吸：通过不同的通气模式（如容量控制通气、压力控制通气等），按照设定的潮气量、呼吸频率等参数，将混合好的气体“泵”入患者的肺部。通气参数设置：可以精确设置呼吸比、吸气压力、呼气末正压等，以适应不同患者和不同手术的需求。 （4）患者呼吸回路 气体输送：通过螺纹管将新鲜气体输送给患者。 二氧化碳清除：回路中装有二氧化碳吸收罐，吸收患者呼出气体中的二氧化碳，防止其被重复吸入导致高碳酸血症。 废气排放：将多余的麻醉废气导向医院的废气排放系统，保护手术室环境。 （5）监测与安全报警 基本生命体征监测：实时监测气道压力、潮气量、呼吸频率、氧浓度等。高级监测：许多麻醉机还能集成监测呼气末二氧化碳、麻醉气体浓度、血氧饱和度、心电图、无创血压等。安全报警系统：当任何参数超出预设的安全范围时，机器会立即发出声光报警，提醒医护人员及时处理。 配置要求：1、主机1台；2、风箱罩1个；3、手动支臂组件1个；4、折叠囊组件1个；5、吸收罐组件1个；6、氧气气嘴接头（含螺母）1个；7、病人回路主体1个；8、麻醉机挥发罐1个；9、气道压力表1个 | 主要用途 （1）实施与维持全身麻醉 输送麻醉气体：通过蒸发器精确输送挥发性吸入麻醉药（如七氟烷、异氟烷），使患者进入并维持在预期的麻醉深度。提供呼吸支持：当麻醉药物抑制患者的自主呼吸后，麻醉机通过机械通气完全替代患者的呼吸功能，保证氧气供应和二氧化碳排出。 （2）保障围手术期生命安全 确保氧合：始终提供富含氧气的气体，防止患者在任何时候出现缺氧。 维持呼吸循环稳定：通过精确控制通气参数（如气道压力、潮气量），支持患者的血液循环和呼吸功能，为外科手术创造稳定的生理条件。 连续监测与预警：实时监测关键参数（如气道压力、氧浓度、呼气末二氧化碳等），一旦出现异常（如管路脱落、压力过高、氧气不足），立即报警，使医护人员能迅速干预，避免事故发生。 | 五年 | 国产
26 | 麻醉系统（高端） | 1 | 主要功能 （1）供气与气体混合 气源连接：连接医院的中央供气系统（氧气、空气、笑气）或备用气瓶。氧浓度监测与保障：这是安全核心。机器内置氧浓度传感器，实时监测输出的气体氧浓度。并设有多种安全装置（如氧气比例监控系统），防止在氧气不足时输出高浓度的笑气，避免患者缺氧。精确配比：通过精密的流量计和蒸发器，将氧气、空气、笑气以及挥发性麻醉药蒸汽按麻醉医生设定的比例进行混合。 （2）麻醉蒸发器 挥发性麻醉药输送：麻醉机配备专用的蒸发器，能将液态的挥发性麻醉药（如七氟烷、异氟烷、地氟烷）汽化成精确浓度的蒸汽，并混入新鲜气体流中，输送给患者。浓度控制：麻醉医生可以精确设定麻醉药的输出浓度（体积百分比），以实现和维持所需的麻醉深度。 （3）机械通气 中端麻醉机通气模式容控通气模式VCV、压控模式PCV，用于常规各科室手术需求，可配置SIMV。高端麻醉机通气模式容控通气模式VCV、压控模式PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、同步间隙指令通气模式SIMV、电子PEEP、带窒息后备保护通气的PSV，可以满足大型手术及手术后病人麻醉复苏提供帮助。SIMV通气模式可以帮人病人麻醉复苏，PCV-VG通气模块可用于特殊的手术人群，比如肥胖病人，新生儿手术，腹腔镜手术等。以适应不同患者（从新生儿到成人）和不同手术的需求。高端麻醉机可提供常频率喷射通气、高频率喷射通气、高频叠加常频喷射通气模式或可提供单机版，其中常频范围：1-100bpm，高频范围：50-1000bpm。临床可用于五官科手术，小儿异物手术，对于共用气道的大型手术提供可靠帮助。 （4）患者呼吸回路 气体输送：通过螺纹管将新鲜气体输送给患者。 二氧化碳清除：回路中装有二氧化碳吸收罐（内含钠石灰或钙石灰），吸收患者呼出气体中的二氧化碳，防止其被重复吸入导致高碳酸血症。 废气排放：麻醉机可以配置废气回收处理系统，将多余的麻醉废气导向医院的废气排放系统，保护医护人员安全。 （5）监测与安全报警 基本生命体征监测：实时监测气道压力、潮气量、呼吸频率、氧浓度等。中端麻醉机监测模块：1、可配置呼气末二氧化碳。安全报警系统：当任何参数超出预设的安全范围时（如气道压力过高、氧气供应中断、二氧化碳浓度异常等），机器会立即发出声光报警，提醒医护人员及时处理。高端麻醉机监测模块：1、配置呼气末二氧化碳监测模块；2、麻醉气体监测模块，用于呼气末二氧化碳的监测，同时可监测麻醉药品（如七氟烷、异氟烷、地氟烷）浓度的监测；3、配置肌松监测模块，用于病人插管和拔管病人肌肉的监测，有利于麻醉医生的插管和拔管。 配置要求：1、主机1台；2、风箱罩1个；3、手动支臂组件1个；4、折叠囊组件1个；5、吸收罐组件1个；6、氧气气嘴接头（含螺母）1个；7、病人回路主体1个；8、麻醉机挥发罐1个；9、气道压力表1个 | （1）实施与维持全身麻醉 输送麻醉气体：通过蒸发器精确输送挥发性吸入麻醉药（如七氟烷、异氟烷），使患者进入并维持在预期的麻醉深度。提供呼吸支持：当麻醉药物抑制患者的自主呼吸后，麻醉机通过机械通气完全替代患者的呼吸功能，保证氧气供应和二氧化碳排出。 （2）保障围手术期生命安全 确保氧合：始终提供富含氧气的气体，防止患者在任何时候出现缺氧。中端麻醉机一般通过氧电池来实现氧浓度监测，高端麻醉机可以通过麻醉气体监测来实现氧浓度监测，相对于氧电池属于1年左右跟换，而麻醉气体监测可以一直使用。 维持呼吸循环稳定：中端麻醉机通过精确控制通气参数（如气道压力、潮气量），支持患者的血液循环和呼吸功能，为外科手术创造稳定的生理条件。高端麻醉机在压控监测模式下，潮气量可用监测到5ml，这对于新生儿手术，外科大型手术对潮气量要求很高的手术提供稳定的条件。 连续监测与预警：实时监测关键参数（如气道压力、氧浓度、呼气末二氧化碳等），一旦出现异常（如管路脱落、压力过高、氧气不足），立即报警，使医护人员能迅速干预，避免事故发生。 | 五年 | 国产
28 | 自体血液回收机 | 1 | 主要功能：该产品可以用于外科用于满足外科及产科手术大出血病人的手术需求，更好的为病人服务。 配置要求：自体血液回收机主机1台；承载车1台；一次性使用血液回收耗材套件1套 | 主要用途：主要用于创伤出血、骨科手术、妇产科手术、心血管外科手术、神经外科等手术，有效提高手术自体血回收安全 | 五年 | 国产
29 | 血滤机 | 2 | 主要功能 （1）清除毒素和代谢废物。驱动泵将血液引入体外循环管路通过弥散和对流的原理，将血液中的毒素和炎症介质清楚出去，能有效的清除中大分子，控制危重症病人的全身炎症反应。 （2）精准调控容量平衡。通过超滤技术和内置容量平衡系统精确地、持续地将患者体内多余的水分移除。容量控制精准，血液动力学稳定。即使在流速较高时，两个集成的加热装置也能可靠控制所设置的治疗温度。 （3）纠正电解质紊乱和维持酸碱平衡。通过调整置换的配方，来纠正血液中钾、钠、氯、钙、磷、碳酸氢根等电解质的异常和酸碱平衡。 （4）功能测试：每次开启设备后将立即执行自动功能测试，检查所有的运行、显示、监控和警报功能以确保其功能正常。部分测试也会在治疗期间定期进行。 （5）局部枸橼酸抗凝：集成的枸橼酸泵可在体外循环血液管路中对患者血液进行连续的局部抗凝。Ci-Ca 治疗将从患者血液中清除相应量的钙。因此，通过集成的钙泵在静脉管路中输入钙置换液。 配置要求：每台设备含显示屏1个，蠕动泵4个，肝素泵1个，枸橼酸-钙泵2个，动脉压监测1个，静脉压监测1个，跨膜压监测1个，滤器前压监测1个，超滤监测1个，空气检测器1个，静脉管路夹1个，漏血检测器1个，工作人员呼叫器外部接口1个，液体平衡称重系统4个，加热系统2个，蓄电池1个，输液杆2个，枸橼酸及钙液滴计数器1个滤器夹1个。 | 主要用途 肾脏病领域适应症： （1）AKI伴有血流动力学不稳定者(心衰、低血压、休克、心肌梗塞、心脏手术后心功能恢复不佳)、脑水肿、液体负荷过重、需要大量输液等； （2）AKI伴有高分解代谢需采用肠道外营养，更有其独特的优点 ； （3）肾衰并发严重败血症、全身性炎症反应综合征(SIRS)、成人呼吸窘迫综合征（ARDS）； （4）急慢性肾功能衰竭者不能耐受间歇性血液透析、腹膜透析疗效差。 （5）慢性肾功能衰竭合并严重并发症时：①尿毒症脑病；②尿毒症心包炎；③尿毒症性神经病变。 | 五年 | 国产